## Нормативы
Параметр | Мин. | Макс. | Единицы | Источник / примечание
Fe (концентрация) |  | 0.3 | мг/дм³ | СанПиН 1.2.3685-21, питьевая вода
pH | 6 | 9 | ед. pH | СанПиН 1.2.3685-21, допустимый диапазон
Электропроводность |  | 1000 | мкСм/см | Внутренний технологический норматив лаборатории (не ПДК)

## Градуировка_Fe
Градуировка Fe (перенесена из кейса калибровки)
k (тангенс угла наклона) | 0.8373
b (свободный член) | 0.0113
Коэффициенты получены методом наименьших квадратов в отдельном кейсе калибровки (см. repo metal-calibration-analytics). Здесь используются для перевода сырого сигнала в концентрацию.

## Данные_ввод
Дата | ID_пробы | Точка_отбора | A_Fe_сигнал | pH_измерено | Температура_C | Электропроводность_мкСм_см
2026-01-05 | S-0001 | Точка-1 (скважина) | 0.1131 | 7.25 | 24.3 | 625
2026-01-05 | S-0002 | Точка-2 (резервуар) | 0.1463 | 7.53 | 9 | 623
2026-01-05 | S-0003 | Точка-1 (скважина) | 0.1275 | 7.61 | 11.2 | 661
2026-01-05 | S-0004 | Точка-3 (сброс) | 0.172 | 6.36 | 18.1 | 675
2026-01-06 | S-0005 | Точка-2 (резервуар) | 0.0529 | 5.92 | 10.8 | 290
2026-01-06 | S-0006 | Точка-3 (сброс) | 0.1628 | 7.79 | 4.9 | 736
2026-01-06 | S-0007 | Точка-2 (резервуар) | 0.2556 | 6.82 | 2.8 | 548
2026-01-06 | S-0008 | Точка-3 (сброс) | 0.3206 | 6.79 | 4.7 | 362
2026-01-07 | S-0009 | Точка-2 (резервуар) | 0.0154 | 7.32 | 18.9 | 677
2026-01-07 | S-0010 | Точка-2 (резервуар) | 0.1666 | 7.03 | 5.8 | 730
2026-01-07 | S-0011 | Точка-3 (сброс) | 0.2879 | 6.98 | 8.4 | 917
2026-01-07 | S-0012 | Точка-2 (резервуар) | 0.1404 | 6.71 | 6.7 | 482
2026-01-08 | S-0013 | Точка-1 (скважина) | 0.0159 | 7.57 | 14 | 219
2026-01-08 | S-0014 | Точка-3 (сброс) | 0.3139 | 7.6 | 10.7 | 366
2026-01-08 | S-0015 | Точка-3 (сброс) | 0.1436 | 6.9 | 12.3 | 828
2026-01-08 | S-0016 | Точка-2 (резервуар) | 0.1329 | 7.57 | 13.7 | 758
2026-01-09 | S-0017 | Точка-1 (скважина) | 0.0308 | 7.23 | 8.8 | 835
2026-01-09 | S-0018 | Точка-3 (сброс) | 0.2233 | 6.94 | 8 | 710
2026-01-09 | S-0019 | Точка-1 (скважина) | 0.0385 | 7.46 | 13 | 656
2026-01-09 | S-0020 | Точка-3 (сброс) | 0.1681 | 6.95 | 10.3 | 698
2026-01-12 | S-0021 | Точка-2 (резервуар) | 0.1867 | 7.68 | 9 | 559
2026-01-12 | S-0022 | Точка-1 (скважина) | 0.1151 | 6.96 | 8.9 | 930
2026-01-12 | S-0023 | Точка-1 (скважина) | 0.1879 | 8.04 | 10.6 | 698
2026-01-12 | S-0024 | Точка-3 (сброс) | 0.2689 | 7 | 9.4 | 684
2026-01-13 | S-0025 | Точка-1 (скважина) | 0.0321 | 8.69 | 18 | 831
2026-01-13 | S-0026 | Точка-1 (скважина) | 0.0594 | 6.58 | 6.5 | 568
2026-01-13 | S-0027 | Точка-3 (сброс) | 0.0967 | 6.25 | 10 | 781
2026-01-13 | S-0028 | Точка-1 (скважина) | 0.1353 | 8.14 | 5.3 | 771
2026-01-14 | S-0029 | Точка-2 (резервуар) | 0.2414 | 7.15 | 13.7 | 572
2026-01-14 | S-0030 | Точка-3 (сброс) | 0.2088 | 7.81 | 8.7 | 743
2026-01-14 | S-0031 | Точка-1 (скважина) | 0.1615 | 5.91 | 5.1 | 700
2026-01-14 | S-0032 | Точка-3 (сброс) | 0.1401 | 7.57 | 9.6 | 712
2026-01-15 | S-0033 | Точка-3 (сброс) | 0.077 | 8.47 | 12.5 | 758
2026-01-15 | S-0034 | Точка-2 (резервуар) | 0.1284 | 6.79 | 15.8 | 521
2026-01-15 | S-0035 | Точка-2 (резервуар) | 0.2331 | 7.25 | 8.8 | 622
2026-01-15 | S-0036 | Точка-3 (сброс) | 0.1994 | 7.28 | 4.8 | 812
2026-01-16 | S-0037 | Точка-3 (сброс) | 0.1493 | 7.68 | 10.2 | 767
2026-01-16 | S-0038 | Точка-2 (резервуар) | 0.1348 | 7.11 | 7 | 599
2026-01-16 | S-0039 | Точка-1 (скважина) | 0.0955 | 7.22 | 13.7 | 863
2026-01-16 | S-0040 | Точка-2 (резервуар) | 0.0992 | 7.08 | 7.3 | 654
2026-01-19 | S-0041 | Точка-1 (скважина) | 0.1138 | 7.64 | 2.4 | 411
2026-01-19 | S-0042 | Точка-3 (сброс) | 0.3184 | 7.36 | 11 | 346
2026-01-19 | S-0043 | Точка-2 (резервуар) | 0.1279 | 6.57 | 17.5 | 545
2026-01-19 | S-0044 | Точка-2 (резервуар) | 0.206 | 7.07 | 10.8 | 720
2026-01-20 | S-0045 | Точка-3 (сброс) | 0.158 | 6.68 | 13.5 | 712
2026-01-20 | S-0046 | Точка-2 (резервуар) | 0.1593 | 7.65 | 4.4 | 710
2026-01-20 | S-0047 | Точка-2 (резервуар) | 0.1601 | 7.57 | 14.8 | 762
2026-01-20 | S-0048 | Точка-2 (резервуар) | 0.12 | 6.8 | 13.9 | 800
2026-01-21 | S-0049 | Точка-3 (сброс) | 0.1324 | 7.27 | 6.8 | 382
2026-01-21 | S-0050 | Точка-2 (резервуар) | 0.0627 | 7.08 | 14.5 | 636
2026-01-21 | S-0051 | Точка-1 (скважина) | 0.2411 | 7.07 | 4.3 | 640
2026-01-21 | S-0052 | Точка-2 (резервуар) | 0.1733 | 7.76 | 18.9 | 651
2026-01-22 | S-0053 | Точка-2 (резервуар) | 0.0918 | 7.24 | 14.6 | 590
2026-01-22 | S-0054 | Точка-3 (сброс) | 0.0842 | 7.97 | 6.5 | 410
2026-01-22 | S-0055 | Точка-3 (сброс) | 0.1746 | 7.68 | 3.9 | 641
2026-01-22 | S-0056 | Точка-2 (резервуар) | 0.0526 | 7.37 | 14.1 | 685
2026-01-23 | S-0057 | Точка-3 (сброс) | 0.1872 | 6.95 | 3.7 | 669
2026-01-23 | S-0058 | Точка-1 (скважина) | 0.1714 | 7.07 | 10.5 | 687
2026-01-23 | S-0059 | Точка-1 (скважина) | 0.0304 | 6.39 | 12.8 | 760
2026-01-23 | S-0060 | Точка-3 (сброс) | 0.2096 | 7.13 | 18.6 | 480
2026-01-26 | S-0061 | Точка-1 (скважина) | 0.0627 | 7.42 | 10.2 | 530
2026-01-26 | S-0062 | Точка-2 (резервуар) | 0.3036 | 8.29 | 10.7 | 283
2026-01-26 | S-0063 | Точка-3 (сброс) | 0.2481 | 7.21 | 7.2 | 534
2026-01-26 | S-0064 | Точка-1 (скважина) | 0.1145 | 7.75 | 9.6 | 687
2026-01-27 | S-0065 | Точка-1 (скважина) | 0.1187 | 6.13 | 15.6 | 371
2026-01-27 | S-0066 | Точка-2 (резервуар) | 0.1435 | 8.18 | 11.4 | 460
2026-01-27 | S-0067 | Точка-2 (резервуар) | 0.1794 | 5.64 | 3.7 | 614
2026-01-27 | S-0068 | Точка-2 (резервуар) | 0.0109 | 7.1 | 13.1 | 630
2026-01-28 | S-0069 | Точка-3 (сброс) | 0.2559 | 7.02 | 15.4 | 691
2026-01-28 | S-0070 | Точка-1 (скважина) | 0.0593 | 7.47 | 17.7 | 823
2026-01-28 | S-0071 | Точка-3 (сброс) | 0.3815 | 6.8 | 8.4 | 401
2026-01-28 | S-0072 | Точка-1 (скважина) | 0.1461 | 6.81 | 14.2 | 583
2026-01-29 | S-0073 | Точка-2 (резервуар) | 0.2219 | 7.02 | 9 | 774
2026-01-29 | S-0074 | Точка-2 (резервуар) | 0.1439 | 6.86 | 13.5 | 208
2026-01-29 | S-0075 | Точка-1 (скважина) | 0.0645 | 6.6 | 18 | 648
2026-01-29 | S-0076 | Точка-1 (скважина) | 0.0303 | 6.99 | 8.6 | 796
2026-01-30 | S-0077 | Точка-3 (сброс) | 0.1175 | 7.77 | 15.1 | 720
2026-01-30 | S-0078 | Точка-1 (скважина) | 0.1682 | 6.74 | 13.6 | 591
2026-01-30 | S-0079 | Точка-2 (резервуар) | 0.1568 | 6.43 | 11.8 | 830
2026-01-30 | S-0080 | Точка-3 (сброс) | 0.1341 | 6.8 | 8.9 | 759
2026-02-02 | S-0081 | Точка-2 (резервуар) | 0.2565 | 5.98 | 11.9 | 806
2026-02-02 | S-0082 | Точка-2 (резервуар) | 0.1063 | 6.74 | 11.9 | 612
2026-02-02 | S-0083 | Точка-2 (резервуар) | 0.1752 | 7.31 | 9.4 | 763
2026-02-02 | S-0084 | Точка-1 (скважина) | 0.0964 | 6.55 | 13.2 | 491
2026-02-03 | S-0085 | Точка-2 (резервуар) | 0.2091 | 6.61 | 10.5 | 543
2026-02-03 | S-0086 | Точка-1 (скважина) | 0.0171 | 7.28 | 9 | 772
2026-02-03 | S-0087 | Точка-1 (скважина) | 0.1666 | 7 | 4.8 | 653
2026-02-03 | S-0088 | Точка-1 (скважина) | 0.1497 | 6.17 | 13.4 | 600
2026-02-04 | S-0089 | Точка-2 (резервуар) | 0.1416 | 7.26 | 8.8 | 680
2026-02-04 | S-0090 | Точка-3 (сброс) | 0.0987 | 6.22 | 6.4 | 355
2026-02-04 | S-0091 | Точка-2 (резервуар) | 0.1079 | 6.58 | 5.1 | 711
2026-02-04 | S-0092 | Точка-2 (резервуар) | 0.0809 | 6.77 | 12.7 | 882
2026-02-05 | S-0093 | Точка-1 (скважина) | 0.039 | 7.58 | 14.7 | 686
2026-02-05 | S-0094 | Точка-3 (сброс) | 0.2354 | 6.51 | 12.2 | 461
2026-02-05 | S-0095 | Точка-2 (резервуар) | 0.137 | 7.02 | 7.4 | 635
2026-02-05 | S-0096 | Точка-2 (резервуар) | 0.1352 | 7.39 | 10.8 | 676
2026-02-06 | S-0097 | Точка-1 (скважина) | 0.1027 | 8.35 | 13.2 | 548
2026-02-06 | S-0098 | Точка-2 (резервуар) | 0.0741 | 7.36 | 15.8 | 543
2026-02-06 | S-0099 | Точка-1 (скважина) | 0.2117 | 8.07 | 14.3 | 754
2026-02-06 | S-0100 | Точка-3 (сброс) | 0.2762 | 7.61 | 11.8 | 857
2026-02-09 | S-0101 | Точка-1 (скважина) | 0.1641 | 6.86 | 12.3 | 564
2026-02-09 | S-0102 | Точка-1 (скважина) | 0.1477 | 7.69 | 16.6 | 698
2026-02-09 | S-0103 | Точка-3 (сброс) | 0.2729 | 7.56 | 13 | 821
2026-02-09 | S-0104 | Точка-1 (скважина) | 0.1225 | 6.67 | 13.8 | 704
2026-02-10 | S-0105 | Точка-2 (резервуар) | 0.1059 | 5.64 | 12.8 | 441
2026-02-10 | S-0106 | Точка-2 (резервуар) | 0.1472 | 7.98 | 10.4 | 915
2026-02-10 | S-0107 | Точка-3 (сброс) | 0.2827 | 8.11 | 8.5 | 620
2026-02-10 | S-0108 | Точка-1 (скважина) | 0.179 | 7.29 | 11.2 | 766
2026-02-11 | S-0109 | Точка-1 (скважина) | 0.1176 | 7.6 | 12.4 | 772
2026-02-11 | S-0110 | Точка-1 (скважина) | 0.2004 | 7.99 | 10.5 | 637
2026-02-11 | S-0111 | Точка-3 (сброс) | 0.2025 | 6.99 | 13.3 | 468
2026-02-11 | S-0112 | Точка-1 (скважина) | 0.1836 | 7.77 | 12.4 | 791
2026-02-12 | S-0113 | Точка-1 (скважина) | 0.2194 | 7.14 | 5.4 | 643
2026-02-12 | S-0114 | Точка-3 (сброс) | 0.2216 | 7.92 | 9.2 | 679
2026-02-12 | S-0115 | Точка-2 (резервуар) | 0.1082 | 6.94 | 9 | 620
2026-02-12 | S-0116 | Точка-2 (резервуар) | 0.2591 | 6.62 | 18 | 706
2026-02-13 | S-0117 | Точка-1 (скважина) | 0.2704 | 7.9 | 3.7 | 701
2026-02-13 | S-0118 | Точка-3 (сброс) | 0.13 | 6.23 | 11.7 | 485
2026-02-13 | S-0119 | Точка-3 (сброс) | 0.0992 | 7.74 | 5.6 | 626
2026-02-13 | S-0120 | Точка-2 (резервуар) | 0.2474 | 7.55 | 16 | 542
2026-02-16 | S-0121 | Точка-1 (скважина) | 0.0912 | 6.82 | 12.7 | 402
2026-02-16 | S-0122 | Точка-2 (резервуар) | 0.1428 | 6.93 | 10.6 | 734
2026-02-16 | S-0123 | Точка-1 (скважина) | 0.2456 | 7.29 | 9.8 | 735
2026-02-16 | S-0124 | Точка-2 (резервуар) | 0.2062 | 7.91 | 9.1 | 511
2026-02-17 | S-0125 | Точка-2 (резервуар) | 0.2673 | 6.69 | 14.3 | 867
2026-02-17 | S-0126 | Точка-2 (резервуар) | 0.1131 | 6.93 | 3.8 | 667
2026-02-17 | S-0127 | Точка-1 (скважина) | 0.2153 | 6.57 | 10.3 | 257
2026-02-17 | S-0128 | Точка-2 (резервуар) | 0.1212 | 6.79 | 15.7 | 789
2026-02-18 | S-0129 | Точка-1 (скважина) | 0.1439 | 7.11 | 12.6 | 379
2026-02-18 | S-0130 | Точка-2 (резервуар) | 0.1701 | 6.86 | 13.2 | 986
2026-02-18 | S-0131 | Точка-1 (скважина) | 0.1684 | 7.23 | 17.2 | 506
2026-02-18 | S-0132 | Точка-2 (резервуар) | 0.1864 | 8.01 | 10.4 | 564
2026-02-19 | S-0133 | Точка-2 (резервуар) | 0.2599 | 7.52 | 9.5 | 719
2026-02-19 | S-0134 | Точка-1 (скважина) | 0.1906 | 7.17 | 7.8 | 443
2026-02-19 | S-0135 | Точка-3 (сброс) | 0.2411 | 6.71 | 6.2 | 674
2026-02-19 | S-0136 | Точка-1 (скважина) | 0.1023 | 7.71 | 11.7 | 514
2026-02-20 | S-0137 | Точка-1 (скважина) | 0.0903 | 6.68 | 10.5 | 748
2026-02-20 | S-0138 | Точка-1 (скважина) | 0.1257 | 7.45 | 11.6 | 813
2026-02-20 | S-0139 | Точка-1 (скважина) | 0.1547 | 7.26 | 4.8 | 620
2026-02-20 | S-0140 | Точка-2 (резервуар) | 0.1475 | 7.44 | 12.5 | 658
2026-02-23 | S-0141 | Точка-1 (скважина) | 0.1907 | 7.48 | 9 | 860
2026-02-23 | S-0142 | Точка-3 (сброс) | 0.2631 | 7.13 | 10.7 | 465
2026-02-23 | S-0143 | Точка-1 (скважина) | 0.0268 | 7.2 | 3.8 | 611
2026-02-23 | S-0144 | Точка-1 (скважина) | 0.1631 | 7.26 | 11.7 | 618
2026-02-24 | S-0145 | Точка-1 (скважина) | 0.1094 | 7.78 | 14.7 | 406
2026-02-24 | S-0146 | Точка-3 (сброс) | 0.2178 | 6.79 | 11.5 | 899
2026-02-24 | S-0147 | Точка-2 (резервуар) | 0.307 | 8.2 | 13.6 | 624
2026-02-24 | S-0148 | Точка-3 (сброс) | 0.1529 | 7.17 | 3.8 | 705
2026-02-25 | S-0149 | Точка-3 (сброс) | 0.2991 | 7.73 | 13 | 709
2026-02-25 | S-0150 | Точка-2 (резервуар) | 0.1318 | 6.56 | 3.3 | 747
2026-02-25 | S-0151 | Точка-3 (сброс) | 0.4058 | 7.1 | 10.2 | 618
2026-02-25 | S-0152 | Точка-1 (скважина) | 0.1103 | 7.02 | 9.5 | 872
2026-02-26 | S-0153 | Точка-1 (скважина) | 0.2196 | 7.89 | 14.5 | 703
2026-02-26 | S-0154 | Точка-2 (резервуар) | 0.2003 | 6.79 | 4.5 | 729
2026-02-26 | S-0155 | Точка-1 (скважина) | 0.1978 | 6.36 | 7 | 733
2026-02-26 | S-0156 | Точка-2 (резервуар) | 0.2968 | 6.9 | 8.6 | 628
2026-02-27 | S-0157 | Точка-3 (сброс) | 0.161 | 7.26 | 15.1 | 741
2026-02-27 | S-0158 | Точка-2 (резервуар) | 0.063 | 7.64 | 10 | 641
2026-02-27 | S-0159 | Точка-2 (резервуар) | 0.1553 | 7.4 | 8.2 | 353
2026-02-27 | S-0160 | Точка-3 (сброс) | 0.3406 | 6.84 | 7.6 | 655
2026-03-02 | S-0161 | Точка-2 (резервуар) | 0.227 | 7.37 | 16 | 447
2026-03-02 | S-0162 | Точка-1 (скважина) | 0.1881 | 7.22 | 16.5 | 812
2026-03-02 | S-0163 | Точка-2 (резервуар) | 0.2499 | 6.87 | 16.8 | 646
2026-03-02 | S-0164 | Точка-1 (скважина) | 0.1839 | 6.9 | 9 | 813
2026-03-03 | S-0165 | Точка-1 (скважина) | 0.2748 | 6.69 | 15.1 | 736
2026-03-03 | S-0166 | Точка-3 (сброс) | 0.2658 | 7.83 | 16 | 677
2026-03-03 | S-0167 | Точка-1 (скважина) | 0.2151 | 6.95 | 12.9 | 722
2026-03-03 | S-0168 | Точка-3 (сброс) | 0.199 | 6.53 | 12.9 | 697
2026-03-04 | S-0169 | Точка-2 (резервуар) | 0.1466 | 7.29 | 10.1 | 569
2026-03-04 | S-0170 | Точка-3 (сброс) | 0.3477 | 6.99 | 13.9 | 1026
2026-03-04 | S-0171 | Точка-1 (скважина) | 0.1506 | 6.32 | 16.9 | 540
2026-03-04 | S-0172 | Точка-1 (скважина) | 0.1488 | 8.13 | 8.8 | 656
2026-03-05 | S-0173 | Точка-1 (скважина) | 0.0961 | 6.79 | 8.1 | 683
2026-03-05 | S-0174 | Точка-3 (сброс) | 0.3491 | 8.05 | 8.8 | 519
2026-03-05 | S-0175 | Точка-2 (резервуар) | 0.1008 | 7.79 | 12 | 552
2026-03-05 | S-0176 | Точка-2 (резервуар) | 0.0582 | 7.68 | 7.2 | 415
2026-03-06 | S-0177 | Точка-3 (сброс) | 0.2069 | 8.19 | 13.9 | 771
2026-03-06 | S-0178 | Точка-2 (резервуар) | 0.2964 | 7.07 | 21 | 752
2026-03-06 | S-0179 | Точка-1 (скважина) | 0.0329 | 7.04 | 10 | 809
2026-03-06 | S-0180 | Точка-1 (скважина) | 0.1054 | 7.23 | 5.5 | 508
2026-03-09 | S-0181 | Точка-1 (скважина) | 0.0096 | 7.57 | 5.7 | 696
2026-03-09 | S-0182 | Точка-1 (скважина) | 0.0918 | 6.54 | 11.7 | 574
2026-03-09 | S-0183 | Точка-2 (резервуар) | 0.0525 | 7.64 | 13.3 | 577
2026-03-09 | S-0184 | Точка-3 (сброс) | 0.1977 | 5.86 | 16.6 | 623
2026-03-10 | S-0185 | Точка-2 (резервуар) | 0.1825 | 7.21 | 8.2 | 666
2026-03-10 | S-0186 | Точка-1 (скважина) | 0.206 | 6.66 | 6.9 | 356
2026-03-10 | S-0187 | Точка-1 (скважина) | 0.0916 | 7.74 | 10.9 | 906
2026-03-10 | S-0188 | Точка-3 (сброс) | 0.0646 | 7.69 | 16.9 | 921
2026-03-11 | S-0189 | Точка-1 (скважина) | 0.1407 | 6.96 | 16.4 | 617
2026-03-11 | S-0190 | Точка-2 (резервуар) | 0.2517 | 5.41 | 18.9 | 659
2026-03-11 | S-0191 | Точка-1 (скважина) | 0.0846 | 7.51 | 20.1 | 700
2026-03-11 | S-0192 | Точка-3 (сброс) | 0.2372 | 6.6 | 18.9 | 764
2026-03-12 | S-0193 | Точка-3 (сброс) | 0.2077 | 6.68 | 19.9 | 585
2026-03-12 | S-0194 | Точка-1 (скважина) | 0.1337 | 7.38 | 12.6 | 580
2026-03-12 | S-0195 | Точка-3 (сброс) | 0.2716 | 7.43 | 16.1 | 790
2026-03-12 | S-0196 | Точка-1 (скважина) | 0.0438 | 7.46 | 20.6 | 844
2026-03-13 | S-0197 | Точка-2 (резервуар) | 0.1522 | 6.91 | 19.1 | 789
2026-03-13 | S-0198 | Точка-2 (резервуар) | 0.2666 | 6.76 | 15.4 | 674
2026-03-13 | S-0199 | Точка-3 (сброс) | 0.2097 | 7.38 | 13.9 | 609
2026-03-13 | S-0200 | Точка-2 (резервуар) | 0.0767 | 6.35 | 13.3 | 372
2026-03-16 | S-0201 | Точка-2 (резервуар) | 0.2255 | 6.86 | 17.1 | 545
2026-03-16 | S-0202 | Точка-2 (резервуар) | 0.3371 | 6.54 | 19.2 | 412
2026-03-16 | S-0203 | Точка-2 (резервуар) | 0.2475 | 8.51 | 22.9 | 795
2026-03-16 | S-0204 | Точка-2 (резервуар) | 0.328 | 6.31 | 19 | 456
2026-03-17 | S-0205 | Точка-3 (сброс) | 0.2671 | 7.38 | 10.5 | 653
2026-03-17 | S-0206 | Точка-2 (резервуар) | 0.1 | 7.14 | 12.9 | 654
2026-03-17 | S-0207 | Точка-2 (резервуар) | 0.2557 | 6.66 | 17.6 | 638
2026-03-17 | S-0208 | Точка-1 (скважина) | 0.0724 | 7.89 | 20.3 | 533
2026-03-18 | S-0209 | Точка-1 (скважина) | 0.2638 | 7.25 | 15.5 | 497
2026-03-18 | S-0210 | Точка-2 (резервуар) | 0.2118 | 7.1 | 17.7 | 676
2026-03-18 | S-0211 | Точка-3 (сброс) | 0.1752 | 6.96 | 19.7 | 737
2026-03-18 | S-0212 | Точка-2 (резервуар) | 0.2279 | 6.56 | 22 | 810
2026-03-19 | S-0213 | Точка-1 (скважина) | 0.148 | 6.97 | 18.2 | 689
2026-03-19 | S-0214 | Точка-1 (скважина) | 0.0924 | 6.94 | 14.2 | 948
2026-03-19 | S-0215 | Точка-1 (скважина) | 0.0088 | 6.36 | 22.7 | 598
2026-03-19 | S-0216 | Точка-1 (скважина) | 0.1785 | 8.17 | 16.6 | 739
2026-03-20 | S-0217 | Точка-2 (резервуар) | 0.1201 | 7.81 | 17.5 | 590
2026-03-20 | S-0218 | Точка-1 (скважина) | 0.0149 | 6.27 | 14.4 | 659
2026-03-20 | S-0219 | Точка-1 (скважина) | 0.1746 | 7.34 | 14.9 | 681
2026-03-20 | S-0220 | Точка-3 (сброс) | 0.2895 | 7.84 | 17.4 | 728
2026-03-23 | S-0221 | Точка-2 (резервуар) | 0.1885 | 6.8 | 10.4 | 585
2026-03-23 | S-0222 | Точка-2 (резервуар) | 0.0919 | 6.47 | 9.8 | 886
2026-03-23 | S-0223 | Точка-3 (сброс) | 0.0678 | 7.43 | 22.8 | 455
2026-03-23 | S-0224 | Точка-3 (сброс) | 0.2048 | 6.57 | 18.8 | 672
2026-03-24 | S-0225 | Точка-1 (скважина) | 0.1507 | 7.16 | 18.5 | 767
2026-03-24 | S-0226 | Точка-1 (скважина) | 0.1561 | 7.8 | 15 | 634
2026-03-24 | S-0227 | Точка-2 (резервуар) | 0.2065 | 7.34 | 13 | 588
2026-03-24 | S-0228 | Точка-2 (резервуар) | 0.107 | 6.23 | 21.6 | 579
2026-03-25 | S-0229 | Точка-2 (резервуар) | 0.1902 | 6.38 | 20.9 | 787
2026-03-25 | S-0230 | Точка-2 (резервуар) | 0.2195 | 7.02 | 12.2 | 464
2026-03-25 | S-0231 | Точка-2 (резервуар) | 0.2051 | 7.61 | 20.4 | 949
2026-03-25 | S-0232 | Точка-1 (скважина) | 0.1185 | 6.38 | 14.9 | 654
2026-03-26 | S-0233 | Точка-3 (сброс) | 0.1526 | 6.82 | 13.8 | 731
2026-03-26 | S-0234 | Точка-1 (скважина) | 0.1215 | 6.31 | 11.2 | 856
2026-03-26 | S-0235 | Точка-2 (резервуар) | 0.1002 | 7.3 | 19.7 | 616
2026-03-26 | S-0236 | Точка-1 (скважина) | 0.054 | 6.81 | 15.1 | 601
2026-03-27 | S-0237 | Точка-1 (скважина) | 0.1129 | 6.92 | 12.4 | 436
2026-03-27 | S-0238 | Точка-1 (скважина) | 0.1035 | 6.07 | 19.1 | 759
2026-03-27 | S-0239 | Точка-2 (резервуар) | 0.174 | 7.41 | 11.5 | 852
2026-03-27 | S-0240 | Точка-1 (скважина) | 0.1055 | 6.55 | 13.9 | 762
2026-03-30 | S-0241 | Точка-2 (резервуар) | 0.1804 | 8 | 11.8 | 862
2026-03-30 | S-0242 | Точка-2 (резервуар) | 0.0221 | 6.51 | 26.3 | 685
2026-03-30 | S-0243 | Точка-1 (скважина) | 0.0827 | 8.72 | 9.3 | 522
2026-03-30 | S-0244 | Точка-3 (сброс) | 0.2333 | 7.33 | 16.2 | 972
2026-03-31 | S-0245 | Точка-3 (сброс) | 0.1436 | 6.44 | 11.5 | 652
2026-03-31 | S-0246 | Точка-2 (резервуар) | 0.2051 | 6.61 | 15.4 | 928
2026-03-31 | S-0247 | Точка-2 (резервуар) | 0.1378 | 7.1 | 8.8 | 852
2026-03-31 | S-0248 | Точка-3 (сброс) | 0.214 | 7.64 | 10.8 | 668
2026-04-01 | S-0249 | Точка-3 (сброс) | 0.2367 | 7.42 | 17 | 756
2026-04-01 | S-0250 | Точка-3 (сброс) | 0.0883 | 6.97 | 16.4 | 563
2026-04-01 | S-0251 | Точка-2 (резервуар) | 0.2309 | 8.32 | 20.7 | 526
2026-04-01 | S-0252 | Точка-1 (скважина) | 0.1479 | 7.1 | 25.2 | 543
2026-04-02 | S-0253 | Точка-3 (сброс) | 0.2539 | 6.83 | 17.6 | 626
2026-04-02 | S-0254 | Точка-3 (сброс) | 0.2737 | 7.38 | 19.9 | 656
2026-04-02 | S-0255 | Точка-3 (сброс) | 0.1849 | 6.96 | 21.1 | 522
2026-04-02 | S-0256 | Точка-2 (резервуар) | 0.0956 | 6.78 | 18 | 682
2026-04-03 | S-0257 | Точка-2 (резервуар) | 0.0615 | 7.43 | 14.9 | 520
2026-04-03 | S-0258 | Точка-2 (резервуар) | 0.1873 | 7.53 | 24.3 | 615
2026-04-03 | S-0259 | Точка-1 (скважина) | 0.1556 | 6.82 | 12.8 | 494
2026-04-03 | S-0260 | Точка-1 (скважина) | 0.1923 | 6.85 | 18.3 | 512
2026-04-06 | S-0261 | Точка-1 (скважина) | 0.1635 | 6.38 | 11.1 | 537
2026-04-06 | S-0262 | Точка-1 (скважина) | 0.1267 | 7.06 | 8.2 | 690
2026-04-06 | S-0263 | Точка-1 (скважина) | 0.0954 | 7.8 | 18.3 | 550
2026-04-06 | S-0264 | Точка-2 (резервуар) | 0.1551 | 7.3 | 15.5 | 751
2026-04-07 | S-0265 | Точка-2 (резервуар) | 0.0645 | 6.7 | 12.7 | 472
2026-04-07 | S-0266 | Точка-1 (скважина) | 0.0891 | 7.56 | 20.3 | 683
2026-04-07 | S-0267 | Точка-1 (скважина) | 0.158 | 7.26 | 16.1 | 617
2026-04-07 | S-0268 | Точка-1 (скважина) | 0.1116 | 7.13 | 13 | 683
2026-04-08 | S-0269 | Точка-2 (резервуар) | 0.0967 | 7.4 | 6.3 | 679
2026-04-08 | S-0270 | Точка-3 (сброс) | 0.2214 | 7.4 | 10.5 | 992
2026-04-08 | S-0271 | Точка-1 (скважина) | 0.2234 | 7.7 | 19.5 | 744
2026-04-08 | S-0272 | Точка-2 (резервуар) | 0.3046 | 7.36 | 19.7 | 536
2026-04-09 | S-0273 | Точка-3 (сброс) | 0.1969 | 5.95 | 12.7 | 838
2026-04-09 | S-0274 | Точка-1 (скважина) | 0.0338 | 7.34 | 15.4 | 640
2026-04-09 | S-0275 | Точка-1 (скважина) | 0.1374 | 7.44 | 15.1 | 198
2026-04-09 | S-0276 | Точка-2 (резервуар) | 0.1231 | 6.21 | 17.6 | 704
2026-04-10 | S-0277 | Точка-3 (сброс) | 0.2763 | 7.1 | 22.8 | 652
2026-04-10 | S-0278 | Точка-2 (резервуар) | 0.1347 | 7.42 | 13.1 | 686
2026-04-10 | S-0279 | Точка-1 (скважина) | 0.0765 | 7.1 | 19.2 | 862
2026-04-10 | S-0280 | Точка-1 (скважина) | 0.1319 | 7.76 | 12.1 | 615
2026-04-13 | S-0281 | Точка-2 (резервуар) | 0.1326 | 6.51 | 14.4 | 531
2026-04-13 | S-0282 | Точка-3 (сброс) | 0.2056 | 7.26 | 14.5 | 789
2026-04-13 | S-0283 | Точка-2 (резервуар) | 0.0839 | 7.66 | 12.6 | 898
2026-04-13 | S-0284 | Точка-1 (скважина) | 0.1377 | 6.43 | 19.7 | 518
2026-04-14 | S-0285 | Точка-1 (скважина) | 0.1956 | 7.53 | 12.7 | 529
2026-04-14 | S-0286 | Точка-2 (резервуар) | 0.1419 | 7.33 | 7.9 | 302
2026-04-14 | S-0287 | Точка-2 (резервуар) | 0.174 | 6.7 | 21.3 | 359
2026-04-14 | S-0288 | Точка-2 (резервуар) | 0.1577 | 7.2 | 15.6 | 714
2026-04-15 | S-0289 | Точка-3 (сброс) | 0.2792 | 7.49 | 11.3 | 822
2026-04-15 | S-0290 | Точка-1 (скважина) | 0.2264 | 7.54 | 14.2 | 712
2026-04-15 | S-0291 | Точка-2 (резервуар) | 0.1645 | 6.54 | 22.3 | 616
2026-04-15 | S-0292 | Точка-1 (скважина) | 0.2676 | 7.09 | 20.1 | 562
2026-04-16 | S-0293 | Точка-2 (резервуар) | 0.245 | 7.39 | 14.9 | 760
2026-04-16 | S-0294 | Точка-1 (скважина) | 0.1156 | 7.37 | 18.2 | 209
2026-04-16 | S-0295 | Точка-2 (резервуар) | 0.21 | 6.49 | 15.2 | 494
2026-04-16 | S-0296 | Точка-2 (резервуар) | 0.1716 | 6.92 | 17.4 | 423
2026-04-17 | S-0297 | Точка-2 (резервуар) | 0 | 6.4 | 18.7 | 466
2026-04-17 | S-0298 | Точка-1 (скважина) | 0.0684 | 7.3 | 17.3 | 555
2026-04-17 | S-0299 | Точка-1 (скважина) | 0.1598 | 7.38 | 15.9 | 1006
2026-04-17 | S-0300 | Точка-1 (скважина) | 0.0128 | 7.91 | 5 | 654
2026-04-20 | S-0301 | Точка-3 (сброс) | 0.2403 | 7.21 | 13.9 | 661
2026-04-20 | S-0302 | Точка-1 (скважина) | 0.0484 | 6.09 | 21.3 | 365
2026-04-20 | S-0303 | Точка-1 (скважина) | 0.0625 | 6.78 | 15.2 | 1045
2026-04-20 | S-0304 | Точка-1 (скважина) | 0.0416 | 7.37 | 16.3 | 476
2026-04-21 | S-0305 | Точка-3 (сброс) | 0.3189 | 6.53 | 14.1 | 623
2026-04-21 | S-0306 | Точка-1 (скважина) | 0.1193 | 7.39 | 17.2 | 480
2026-04-21 | S-0307 | Точка-2 (резервуар) | 0.1844 | 7.09 | 7 | 776
2026-04-21 | S-0308 | Точка-2 (резервуар) | 0.0879 | 6.35 | 18.7 | 557
2026-04-22 | S-0309 | Точка-1 (скважина) | 0.1634 | 7.42 | 18.6 | 882
2026-04-22 | S-0310 | Точка-1 (скважина) | 0.0308 | 8.16 | 10.4 | 654
2026-04-22 | S-0311 | Точка-1 (скважина) | 0.0447 | 7.66 | 14.3 | 446
2026-04-22 | S-0312 | Точка-2 (резервуар) | 0.2908 | 7.02 | 12.4 | 805
2026-04-23 | S-0313 | Точка-2 (резервуар) | 0.1572 | 7.57 | 13.4 | 984
2026-04-23 | S-0314 | Точка-1 (скважина) | 0.141 | 6.5 | 12.5 | 561
2026-04-23 | S-0315 | Точка-3 (сброс) | 0.2717 | 7.65 | 10.5 | 892
2026-04-23 | S-0316 | Точка-3 (сброс) | 0.3131 | 7.15 | 15.8 | 529
2026-04-24 | S-0317 | Точка-1 (скважина) | 0.1376 | 7.14 | 15 | 636
2026-04-24 | S-0318 | Точка-3 (сброс) | 0.1967 | 6.75 | 30 | 526
2026-04-24 | S-0319 | Точка-3 (сброс) | 0.14 | 6.85 | 17.7 | 617
2026-04-24 | S-0320 | Точка-1 (скважина) | 0.054 | 6.73 | 15.1 | 804
2026-04-27 | S-0321 | Точка-1 (скважина) | 0.1689 | 7.12 | 11.9 | 751
2026-04-27 | S-0322 | Точка-1 (скважина) | 0.0782 | 6.88 | 23.5 | 914
2026-04-27 | S-0323 | Точка-1 (скважина) | 0.0091 | 6.97 | 13.2 | 825
2026-04-27 | S-0324 | Точка-2 (резервуар) | 0.3587 | 6.14 | 15.1 | 707
2026-04-28 | S-0325 | Точка-2 (резервуар) | 0.114 | 7.84 | 15.7 | 818
2026-04-28 | S-0326 | Точка-1 (скважина) | 0.2003 | 7.03 | 11.1 | 693
2026-04-28 | S-0327 | Точка-1 (скважина) | 0.1671 | 7.97 | 10.9 | 717
2026-04-28 | S-0328 | Точка-1 (скважина) | 0.0533 | 7.45 | 12.5 | 377
2026-04-29 | S-0329 | Точка-1 (скважина) | 0.0875 | 7.23 | 8.5 | 579
2026-04-29 | S-0330 | Точка-1 (скважина) | 0.0265 | 7.25 | 17.2 | 738
2026-04-29 | S-0331 | Точка-1 (скважина) | 0.2223 | 7.12 | 16.3 | 649
2026-04-29 | S-0332 | Точка-2 (резервуар) | 0.1232 | 6.85 | 20.7 | 552
2026-04-30 | S-0333 | Точка-1 (скважина) | 0.1644 | 7.54 | 14.2 | 618
2026-04-30 | S-0334 | Точка-1 (скважина) | 0.0675 | 6.67 | 18.6 | 731
2026-04-30 | S-0335 | Точка-1 (скважина) | 0.1464 | 7.15 | 11 | 927
2026-04-30 | S-0336 | Точка-1 (скважина) | 0.1995 | 6.96 | 19.3 | 797
2026-05-01 | S-0337 | Точка-3 (сброс) | 0.2077 | 8.08 | 12.6 | 664
2026-05-01 | S-0338 | Точка-1 (скважина) | 0.1822 | 6.84 | 15.1 | 800
2026-05-01 | S-0339 | Точка-3 (сброс) | 0.1696 | 6.85 | 18.6 | 719
2026-05-01 | S-0340 | Точка-2 (резервуар) | 0.153 | 6.44 | 19.4 | 809
2026-05-04 | S-0341 | Точка-2 (резервуар) | 0.0655 | 7.77 | 15.8 | 513
2026-05-04 | S-0342 | Точка-1 (скважина) | 0.0554 | 6.66 | 9.6 | 623
2026-05-04 | S-0343 | Точка-2 (резервуар) | 0.2196 | 6.18 | 13.3 | 452
2026-05-04 | S-0344 | Точка-2 (резервуар) | 0.1896 | 7.26 | 15.2 | 873
2026-05-05 | S-0345 | Точка-2 (резервуар) | 0.2144 | 7.04 | 14.6 | 920
2026-05-05 | S-0346 | Точка-1 (скважина) | 0.0866 | 7.75 | 21.2 | 918
2026-05-05 | S-0347 | Точка-1 (скважина) | 0.1244 | 7.07 | 21.9 | 534
2026-05-05 | S-0348 | Точка-2 (резервуар) | 0.0452 | 6.63 | 18.5 | 951
2026-05-06 | S-0349 | Точка-3 (сброс) | 0.2905 | 7.24 | 11.3 | 522
2026-05-06 | S-0350 | Точка-1 (скважина) | 0.058 | 8.05 | 9.4 | 449
2026-05-06 | S-0351 | Точка-3 (сброс) | 0.2931 | 7.52 | 19.4 | 551
2026-05-06 | S-0352 | Точка-1 (скважина) | 0.0883 | 6.38 | 22.2 | 589
2026-05-07 | S-0353 | Точка-1 (скважина) | 0.0225 | 7.58 | 13.2 | 677
2026-05-07 | S-0354 | Точка-1 (скважина) | 0.005 | 7.46 | 16.7 | 556
2026-05-07 | S-0355 | Точка-2 (резервуар) | 0.1164 | 6.86 | 20 | 799
2026-05-07 | S-0356 | Точка-1 (скважина) | 0.2243 | 6.99 | 12.6 | 150
2026-05-08 | S-0357 | Точка-1 (скважина) | 0.1765 | 7.35 | 15.7 | 669
2026-05-08 | S-0358 | Точка-2 (резервуар) | 0.0729 | 7.53 | 18.8 | 740
2026-05-08 | S-0359 | Точка-1 (скважина) | 0.1711 | 8.21 | 17.3 | 850
2026-05-08 | S-0360 | Точка-1 (скважина) | 0.287 | 7.48 | 10.5 | 353
2026-05-11 | S-0361 | Точка-2 (резервуар) | 0.1612 | 7.88 | 23.1 | 739
2026-05-11 | S-0362 | Точка-1 (скважина) | 0.0655 | 6.48 | 13.8 | 763
2026-05-11 | S-0363 | Точка-3 (сброс) | 0.3686 | 6.85 | 16.9 | 626
2026-05-11 | S-0364 | Точка-3 (сброс) | 0.342 | 7.56 | 18.6 | 783
2026-05-12 | S-0365 | Точка-3 (сброс) | 0.2924 | 7.47 | 21.4 | 714
2026-05-12 | S-0366 | Точка-2 (резервуар) | 0.1566 | 6.02 | 13 | 666
2026-05-12 | S-0367 | Точка-2 (резервуар) | 0.184 | 7.6 | 19.8 | 621
2026-05-12 | S-0368 | Точка-1 (скважина) | 0.0129 | 6.05 | 19.1 | 600
2026-05-13 | S-0369 | Точка-1 (скважина) | 0.1496 | 7.43 | 14.8 | 506
2026-05-13 | S-0370 | Точка-3 (сброс) | 0.2488 | 6.3 | 20.6 | 784
2026-05-13 | S-0371 | Точка-2 (резервуар) | 0.2033 | 7.33 | 10.7 | 472
2026-05-13 | S-0372 | Точка-2 (резервуар) | 0.1588 | 8.02 | 13.9 | 266
2026-05-14 | S-0373 | Точка-2 (резервуар) | 0.2071 | 6.65 | 12.4 | 778
2026-05-14 | S-0374 | Точка-3 (сброс) | 0.2126 | 6.94 | 18.3 | 659
2026-05-14 | S-0375 | Точка-2 (резервуар) | 0.1765 | 7.73 | 14.3 | 829
2026-05-14 | S-0376 | Точка-2 (резервуар) | 0.1129 | 6.09 | 14.9 | 739

## Результаты
Дата | ID_пробы | Точка_отбора | Fe, мг/дм³ | Статус Fe | pH | Статус pH | Электропроводность, мкСм/см | Статус ЭП | Итоговый статус пробы
2026-01-05 | S-0001 | Точка-1 (скважина) | 0.12158 | норма | 7.25 | норма | 625 | норма | Проба соответствует
2026-01-05 | S-0002 | Точка-2 (резервуар) | 0.16123 | норма | 7.53 | норма | 623 | норма | Проба соответствует
2026-01-05 | S-0003 | Точка-1 (скважина) | 0.13878 | норма | 7.61 | норма | 661 | норма | Проба соответствует
2026-01-05 | S-0004 | Точка-3 (сброс) | 0.19193 | норма | 6.36 | норма | 675 | норма | Проба соответствует
2026-01-06 | S-0005 | Точка-2 (резервуар) | 0.049684 | норма | 5.92 | превышение | 290 | норма | Проба не соответствует
2026-01-06 | S-0006 | Точка-3 (сброс) | 0.18094 | норма | 7.79 | норма | 736 | норма | Проба соответствует
2026-01-06 | S-0007 | Точка-2 (резервуар) | 0.29177 | норма | 6.82 | норма | 548 | норма | Проба соответствует
2026-01-06 | S-0008 | Точка-3 (сброс) | 0.3694 | превышение | 6.79 | норма | 362 | норма | Проба не соответствует
2026-01-07 | S-0009 | Точка-2 (резервуар) | 0.0048967 | норма | 7.32 | норма | 677 | норма | Проба соответствует
2026-01-07 | S-0010 | Точка-2 (резервуар) | 0.18548 | норма | 7.03 | норма | 730 | норма | Проба соответствует
2026-01-07 | S-0011 | Точка-3 (сброс) | 0.33035 | превышение | 6.98 | норма | 917 | норма | Проба не соответствует
2026-01-07 | S-0012 | Точка-2 (резервуар) | 0.15419 | норма | 6.71 | норма | 482 | норма | Проба соответствует
2026-01-08 | S-0013 | Точка-1 (скважина) | 0.0054938 | норма | 7.57 | норма | 219 | норма | Проба соответствует
2026-01-08 | S-0014 | Точка-3 (сброс) | 0.3614 | превышение | 7.6 | норма | 366 | норма | Проба не соответствует
2026-01-08 | S-0015 | Точка-3 (сброс) | 0.15801 | норма | 6.9 | норма | 828 | норма | Проба соответствует
2026-01-08 | S-0016 | Точка-2 (резервуар) | 0.14523 | норма | 7.57 | норма | 758 | норма | Проба соответствует
2026-01-09 | S-0017 | Точка-1 (скважина) | 0.023289 | норма | 7.23 | норма | 835 | норма | Проба соответствует
2026-01-09 | S-0018 | Точка-3 (сброс) | 0.25319 | норма | 6.94 | норма | 710 | норма | Проба соответствует
2026-01-09 | S-0019 | Точка-1 (скважина) | 0.032485 | норма | 7.46 | норма | 656 | норма | Проба соответствует
2026-01-09 | S-0020 | Точка-3 (сброс) | 0.18727 | норма | 6.95 | норма | 698 | норма | Проба соответствует
2026-01-12 | S-0021 | Точка-2 (резервуар) | 0.20948 | норма | 7.68 | норма | 559 | норма | Проба соответствует
2026-01-12 | S-0022 | Точка-1 (скважина) | 0.12397 | норма | 6.96 | норма | 930 | норма | Проба соответствует
2026-01-12 | S-0023 | Точка-1 (скважина) | 0.21092 | норма | 8.04 | норма | 698 | норма | Проба соответствует
2026-01-12 | S-0024 | Точка-3 (сброс) | 0.30766 | превышение | 7 | норма | 684 | норма | Проба не соответствует
2026-01-13 | S-0025 | Точка-1 (скважина) | 0.024842 | норма | 8.69 | норма | 831 | норма | Проба соответствует
2026-01-13 | S-0026 | Точка-1 (скважина) | 0.057447 | норма | 6.58 | норма | 568 | норма | Проба соответствует
2026-01-13 | S-0027 | Точка-3 (сброс) | 0.10199 | норма | 6.25 | норма | 781 | норма | Проба соответствует
2026-01-13 | S-0028 | Точка-1 (скважина) | 0.1481 | норма | 8.14 | норма | 771 | норма | Проба соответствует
2026-01-14 | S-0029 | Точка-2 (резервуар) | 0.27481 | норма | 7.15 | норма | 572 | норма | Проба соответствует
2026-01-14 | S-0030 | Точка-3 (сброс) | 0.23588 | норма | 7.81 | норма | 743 | норма | Проба соответствует
2026-01-14 | S-0031 | Точка-1 (скважина) | 0.17939 | норма | 5.91 | превышение | 700 | норма | Проба не соответствует
2026-01-14 | S-0032 | Точка-3 (сброс) | 0.15383 | норма | 7.57 | норма | 712 | норма | Проба соответствует
2026-01-15 | S-0033 | Точка-3 (сброс) | 0.078466 | норма | 8.47 | норма | 758 | норма | Проба соответствует
2026-01-15 | S-0034 | Точка-2 (резервуар) | 0.13985 | норма | 6.79 | норма | 521 | норма | Проба соответствует
2026-01-15 | S-0035 | Точка-2 (резервуар) | 0.2649 | норма | 7.25 | норма | 622 | норма | Проба соответствует
2026-01-15 | S-0036 | Точка-3 (сброс) | 0.22465 | норма | 7.28 | норма | 812 | норма | Проба соответствует
2026-01-16 | S-0037 | Точка-3 (сброс) | 0.16482 | норма | 7.68 | норма | 767 | норма | Проба соответствует
2026-01-16 | S-0038 | Точка-2 (резервуар) | 0.1475 | норма | 7.11 | норма | 599 | норма | Проба соответствует
2026-01-16 | S-0039 | Точка-1 (скважина) | 0.10056 | норма | 7.22 | норма | 863 | норма | Проба соответствует
2026-01-16 | S-0040 | Точка-2 (резервуар) | 0.10498 | норма | 7.08 | норма | 654 | норма | Проба соответствует
2026-01-19 | S-0041 | Точка-1 (скважина) | 0.12242 | норма | 7.64 | норма | 411 | норма | Проба соответствует
2026-01-19 | S-0042 | Точка-3 (сброс) | 0.36677 | превышение | 7.36 | норма | 346 | норма | Проба не соответствует
2026-01-19 | S-0043 | Точка-2 (резервуар) | 0.13926 | норма | 6.57 | норма | 545 | норма | Проба соответствует
2026-01-19 | S-0044 | Точка-2 (резервуар) | 0.23253 | норма | 7.07 | норма | 720 | норма | Проба соответствует
2026-01-20 | S-0045 | Точка-3 (сброс) | 0.17521 | норма | 6.68 | норма | 712 | норма | Проба соответствует
2026-01-20 | S-0046 | Точка-2 (резервуар) | 0.17676 | норма | 7.65 | норма | 710 | норма | Проба соответствует
2026-01-20 | S-0047 | Точка-2 (резервуар) | 0.17771 | норма | 7.57 | норма | 762 | норма | Проба соответствует
2026-01-20 | S-0048 | Точка-2 (резервуар) | 0.12982 | норма | 6.8 | норма | 800 | норма | Проба соответствует
2026-01-21 | S-0049 | Точка-3 (сброс) | 0.14463 | норма | 7.27 | норма | 382 | норма | Проба соответствует
2026-01-21 | S-0050 | Точка-2 (резервуар) | 0.061388 | норма | 7.08 | норма | 636 | норма | Проба соответствует
2026-01-21 | S-0051 | Точка-1 (скважина) | 0.27445 | норма | 7.07 | норма | 640 | норма | Проба соответствует
2026-01-21 | S-0052 | Точка-2 (резервуар) | 0.19348 | норма | 7.76 | норма | 651 | норма | Проба соответствует
2026-01-22 | S-0053 | Точка-2 (резервуар) | 0.096142 | норма | 7.24 | норма | 590 | норма | Проба соответствует
2026-01-22 | S-0054 | Точка-3 (сброс) | 0.087066 | норма | 7.97 | норма | 410 | норма | Проба соответствует
2026-01-22 | S-0055 | Точка-3 (сброс) | 0.19503 | норма | 7.68 | норма | 641 | норма | Проба соответствует
2026-01-22 | S-0056 | Точка-2 (резервуар) | 0.049325 | норма | 7.37 | норма | 685 | норма | Проба соответствует
2026-01-23 | S-0057 | Точка-3 (сброс) | 0.21008 | норма | 6.95 | норма | 669 | норма | Проба соответствует
2026-01-23 | S-0058 | Точка-1 (скважина) | 0.19121 | норма | 7.07 | норма | 687 | норма | Проба соответствует
2026-01-23 | S-0059 | Точка-1 (скважина) | 0.022811 | норма | 6.39 | норма | 760 | норма | Проба соответствует
2026-01-23 | S-0060 | Точка-3 (сброс) | 0.23683 | норма | 7.13 | норма | 480 | норма | Проба соответствует
2026-01-26 | S-0061 | Точка-1 (скважина) | 0.061388 | норма | 7.42 | норма | 530 | норма | Проба соответствует
2026-01-26 | S-0062 | Точка-2 (резервуар) | 0.3491 | превышение | 8.29 | норма | 283 | норма | Проба не соответствует
2026-01-26 | S-0063 | Точка-3 (сброс) | 0.28281 | норма | 7.21 | норма | 534 | норма | Проба соответствует
2026-01-26 | S-0064 | Точка-1 (скважина) | 0.12325 | норма | 7.75 | норма | 687 | норма | Проба соответствует
2026-01-27 | S-0065 | Точка-1 (скважина) | 0.12827 | норма | 6.13 | норма | 371 | норма | Проба соответствует
2026-01-27 | S-0066 | Точка-2 (резервуар) | 0.15789 | норма | 8.18 | норма | 460 | норма | Проба соответствует
2026-01-27 | S-0067 | Точка-2 (резервуар) | 0.20076 | норма | 5.64 | превышение | 614 | норма | Проба не соответствует
2026-01-27 | S-0068 | Точка-2 (резервуар) | -0.00047773 | норма | 7.1 | норма | 630 | норма | Проба соответствует
2026-01-28 | S-0069 | Точка-3 (сброс) | 0.29213 | норма | 7.02 | норма | 691 | норма | Проба соответствует
2026-01-28 | S-0070 | Точка-1 (скважина) | 0.057327 | норма | 7.47 | норма | 823 | норма | Проба соответствует
2026-01-28 | S-0071 | Точка-3 (сброс) | 0.44214 | превышение | 6.8 | норма | 401 | норма | Проба не соответствует
2026-01-28 | S-0072 | Точка-1 (скважина) | 0.16099 | норма | 6.81 | норма | 583 | норма | Проба соответствует
2026-01-29 | S-0073 | Точка-2 (резервуар) | 0.25152 | норма | 7.02 | норма | 774 | норма | Проба соответствует
2026-01-29 | S-0074 | Точка-2 (резервуар) | 0.15837 | норма | 6.86 | норма | 208 | норма | Проба соответствует
2026-01-29 | S-0075 | Точка-1 (скважина) | 0.063538 | норма | 6.6 | норма | 648 | норма | Проба соответствует
2026-01-29 | S-0076 | Точка-1 (скважина) | 0.022692 | норма | 6.99 | норма | 796 | норма | Проба соответствует
2026-01-30 | S-0077 | Точка-3 (сброс) | 0.12684 | норма | 7.77 | норма | 720 | норма | Проба соответствует
2026-01-30 | S-0078 | Точка-1 (скважина) | 0.18739 | норма | 6.74 | норма | 591 | норма | Проба соответствует
2026-01-30 | S-0079 | Точка-2 (резервуар) | 0.17377 | норма | 6.43 | норма | 830 | норма | Проба соответствует
2026-01-30 | S-0080 | Точка-3 (сброс) | 0.14666 | норма | 6.8 | норма | 759 | норма | Проба соответствует
2026-02-02 | S-0081 | Точка-2 (резервуар) | 0.29285 | норма | 5.98 | превышение | 806 | норма | Проба не соответствует
2026-02-02 | S-0082 | Точка-2 (резервуар) | 0.11346 | норма | 6.74 | норма | 612 | норма | Проба соответствует
2026-02-02 | S-0083 | Точка-2 (резервуар) | 0.19575 | норма | 7.31 | норма | 763 | норма | Проба соответствует
2026-02-02 | S-0084 | Точка-1 (скважина) | 0.10164 | норма | 6.55 | норма | 491 | норма | Проба соответствует
2026-02-03 | S-0085 | Точка-2 (резервуар) | 0.23624 | норма | 6.61 | норма | 543 | норма | Проба соответствует
2026-02-03 | S-0086 | Точка-1 (скважина) | 0.006927 | норма | 7.28 | норма | 772 | норма | Проба соответствует
2026-02-03 | S-0087 | Точка-1 (скважина) | 0.18548 | норма | 7 | норма | 653 | норма | Проба соответствует
2026-02-03 | S-0088 | Точка-1 (скважина) | 0.16529 | норма | 6.17 | норма | 600 | норма | Проба соответствует
2026-02-04 | S-0089 | Точка-2 (резервуар) | 0.15562 | норма | 7.26 | норма | 680 | норма | Проба соответствует
2026-02-04 | S-0090 | Точка-3 (сброс) | 0.10438 | норма | 6.22 | норма | 355 | норма | Проба соответствует
2026-02-04 | S-0091 | Точка-2 (резервуар) | 0.11537 | норма | 6.58 | норма | 711 | норма | Проба соответствует
2026-02-04 | S-0092 | Точка-2 (резервуар) | 0.083124 | норма | 6.77 | норма | 882 | норма | Проба соответствует
2026-02-05 | S-0093 | Точка-1 (скважина) | 0.033083 | норма | 7.58 | норма | 686 | норма | Проба соответствует
2026-02-05 | S-0094 | Точка-3 (сброс) | 0.26765 | норма | 6.51 | норма | 461 | норма | Проба соответствует
2026-02-05 | S-0095 | Точка-2 (резервуар) | 0.15013 | норма | 7.02 | норма | 635 | норма | Проба соответствует
2026-02-05 | S-0096 | Точка-2 (резервуар) | 0.14798 | норма | 7.39 | норма | 676 | норма | Проба соответствует
2026-02-06 | S-0097 | Точка-1 (скважина) | 0.10916 | норма | 8.35 | норма | 548 | норма | Проба соответствует
2026-02-06 | S-0098 | Точка-2 (резервуар) | 0.075003 | норма | 7.36 | норма | 543 | норма | Проба соответствует
2026-02-06 | S-0099 | Точка-1 (скважина) | 0.23934 | норма | 8.07 | норма | 754 | норма | Проба соответствует
2026-02-06 | S-0100 | Точка-3 (сброс) | 0.31637 | превышение | 7.61 | норма | 857 | норма | Проба не соответствует
2026-02-09 | S-0101 | Точка-1 (скважина) | 0.18249 | норма | 6.86 | норма | 564 | норма | Проба соответствует
2026-02-09 | S-0102 | Точка-1 (скважина) | 0.1629 | норма | 7.69 | норма | 698 | норма | Проба соответствует
2026-02-09 | S-0103 | Точка-3 (сброс) | 0.31243 | превышение | 7.56 | норма | 821 | норма | Проба не соответствует
2026-02-09 | S-0104 | Точка-1 (скважина) | 0.13281 | норма | 6.67 | норма | 704 | норма | Проба соответствует
2026-02-10 | S-0105 | Точка-2 (резервуар) | 0.11298 | норма | 5.64 | превышение | 441 | норма | Проба не соответствует
2026-02-10 | S-0106 | Точка-2 (резервуар) | 0.16231 | норма | 7.98 | норма | 915 | норма | Проба соответствует
2026-02-10 | S-0107 | Точка-3 (сброс) | 0.32414 | превышение | 8.11 | норма | 620 | норма | Проба не соответствует
2026-02-10 | S-0108 | Точка-1 (скважина) | 0.20029 | норма | 7.29 | норма | 766 | норма | Проба соответствует
2026-02-11 | S-0109 | Точка-1 (скважина) | 0.12696 | норма | 7.6 | норма | 772 | норма | Проба соответствует
2026-02-11 | S-0110 | Точка-1 (скважина) | 0.22584 | норма | 7.99 | норма | 637 | норма | Проба соответствует
2026-02-11 | S-0111 | Точка-3 (сброс) | 0.22835 | норма | 6.99 | норма | 468 | норма | Проба соответствует
2026-02-11 | S-0112 | Точка-1 (скважина) | 0.20578 | норма | 7.77 | норма | 791 | норма | Проба соответствует
2026-02-12 | S-0113 | Точка-1 (скважина) | 0.24854 | норма | 7.14 | норма | 643 | норма | Проба соответствует
2026-02-12 | S-0114 | Точка-3 (сброс) | 0.25116 | норма | 7.92 | норма | 679 | норма | Проба соответствует
2026-02-12 | S-0115 | Точка-2 (резервуар) | 0.11573 | норма | 6.94 | норма | 620 | норма | Проба соответствует
2026-02-12 | S-0116 | Точка-2 (резервуар) | 0.29595 | норма | 6.62 | норма | 706 | норма | Проба соответствует
2026-02-13 | S-0117 | Точка-1 (скважина) | 0.30945 | превышение | 7.9 | норма | 701 | норма | Проба не соответствует
2026-02-13 | S-0118 | Точка-3 (сброс) | 0.14177 | норма | 6.23 | норма | 485 | норма | Проба соответствует
2026-02-13 | S-0119 | Точка-3 (сброс) | 0.10498 | норма | 7.74 | норма | 626 | норма | Проба соответствует
2026-02-13 | S-0120 | Точка-2 (резервуар) | 0.28198 | норма | 7.55 | норма | 542 | норма | Проба соответствует
2026-02-16 | S-0121 | Точка-1 (скважина) | 0.095426 | норма | 6.82 | норма | 402 | норма | Проба соответствует
2026-02-16 | S-0122 | Точка-2 (резервуар) | 0.15705 | норма | 6.93 | норма | 734 | норма | Проба соответствует
2026-02-16 | S-0123 | Точка-1 (скважина) | 0.27983 | норма | 7.29 | норма | 735 | норма | Проба соответствует
2026-02-16 | S-0124 | Точка-2 (резервуар) | 0.23277 | норма | 7.91 | норма | 511 | норма | Проба соответствует
2026-02-17 | S-0125 | Точка-2 (резервуар) | 0.30574 | превышение | 6.69 | норма | 867 | норма | Проба не соответствует
2026-02-17 | S-0126 | Точка-2 (резервуар) | 0.12158 | норма | 6.93 | норма | 667 | норма | Проба соответствует
2026-02-17 | S-0127 | Точка-1 (скважина) | 0.24364 | норма | 6.57 | норма | 257 | норма | Проба соответствует
2026-02-17 | S-0128 | Точка-2 (резервуар) | 0.13126 | норма | 6.79 | норма | 789 | норма | Проба соответствует
2026-02-18 | S-0129 | Точка-1 (скважина) | 0.15837 | норма | 7.11 | норма | 379 | норма | Проба соответствует
2026-02-18 | S-0130 | Точка-2 (резервуар) | 0.18966 | норма | 6.86 | норма | 986 | норма | Проба соответствует
2026-02-18 | S-0131 | Точка-1 (скважина) | 0.18763 | норма | 7.23 | норма | 506 | норма | Проба соответствует
2026-02-18 | S-0132 | Точка-2 (резервуар) | 0.20912 | норма | 8.01 | норма | 564 | норма | Проба соответствует
2026-02-19 | S-0133 | Точка-2 (резервуар) | 0.29691 | норма | 7.52 | норма | 719 | норма | Проба соответствует
2026-02-19 | S-0134 | Точка-1 (скважина) | 0.21414 | норма | 7.17 | норма | 443 | норма | Проба соответствует
2026-02-19 | S-0135 | Точка-3 (сброс) | 0.27445 | норма | 6.71 | норма | 674 | норма | Проба соответствует
2026-02-19 | S-0136 | Точка-1 (скважина) | 0.10868 | норма | 7.71 | норма | 514 | норма | Проба соответствует
2026-02-20 | S-0137 | Точка-1 (скважина) | 0.094351 | норма | 6.68 | норма | 748 | норма | Проба соответствует
2026-02-20 | S-0138 | Точка-1 (скважина) | 0.13663 | норма | 7.45 | норма | 813 | норма | Проба соответствует
2026-02-20 | S-0139 | Точка-1 (скважина) | 0.17126 | норма | 7.26 | норма | 620 | норма | Проба соответствует
2026-02-20 | S-0140 | Точка-2 (резервуар) | 0.16267 | норма | 7.44 | норма | 658 | норма | Проба соответствует
2026-02-23 | S-0141 | Точка-1 (скважина) | 0.21426 | норма | 7.48 | норма | 860 | норма | Проба соответствует
2026-02-23 | S-0142 | Точка-3 (сброс) | 0.30073 | превышение | 7.13 | норма | 465 | норма | Проба не соответствует
2026-02-23 | S-0143 | Точка-1 (скважина) | 0.018512 | норма | 7.2 | норма | 611 | норма | Проба соответствует
2026-02-23 | S-0144 | Точка-1 (скважина) | 0.1813 | норма | 7.26 | норма | 618 | норма | Проба соответствует
2026-02-24 | S-0145 | Точка-1 (скважина) | 0.11716 | норма | 7.78 | норма | 406 | норма | Проба соответствует
2026-02-24 | S-0146 | Точка-3 (сброс) | 0.24663 | норма | 6.79 | норма | 899 | норма | Проба соответствует
2026-02-24 | S-0147 | Точка-2 (резервуар) | 0.35316 | превышение | 8.2 | норма | 624 | норма | Проба не соответствует
2026-02-24 | S-0148 | Точка-3 (сброс) | 0.16912 | норма | 7.17 | норма | 705 | норма | Проба соответствует
2026-02-25 | S-0149 | Точка-3 (сброс) | 0.34372 | превышение | 7.73 | норма | 709 | норма | Проба не соответствует
2026-02-25 | S-0150 | Точка-2 (резервуар) | 0.14391 | норма | 6.56 | норма | 747 | норма | Проба соответствует
2026-02-25 | S-0151 | Точка-3 (сброс) | 0.47116 | превышение | 7.1 | норма | 618 | норма | Проба не соответствует
2026-02-25 | S-0152 | Точка-1 (скважина) | 0.11824 | норма | 7.02 | норма | 872 | норма | Проба соответствует
2026-02-26 | S-0153 | Точка-1 (скважина) | 0.24878 | норма | 7.89 | норма | 703 | норма | Проба соответствует
2026-02-26 | S-0154 | Точка-2 (резервуар) | 0.22573 | норма | 6.79 | норма | 729 | норма | Проба соответствует
2026-02-26 | S-0155 | Точка-1 (скважина) | 0.22274 | норма | 6.36 | норма | 733 | норма | Проба соответствует
2026-02-26 | S-0156 | Точка-2 (резервуар) | 0.34098 | превышение | 6.9 | норма | 628 | норма | Проба не соответствует
2026-02-27 | S-0157 | Точка-3 (сброс) | 0.17879 | норма | 7.26 | норма | 741 | норма | Проба соответствует
2026-02-27 | S-0158 | Точка-2 (резервуар) | 0.061746 | норма | 7.64 | норма | 641 | норма | Проба соответствует
2026-02-27 | S-0159 | Точка-2 (резервуар) | 0.17198 | норма | 7.4 | норма | 353 | норма | Проба соответствует
2026-02-27 | S-0160 | Точка-3 (сброс) | 0.39329 | превышение | 6.84 | норма | 655 | норма | Проба не соответствует
2026-03-02 | S-0161 | Точка-2 (резервуар) | 0.25761 | норма | 7.37 | норма | 447 | норма | Проба соответствует
2026-03-02 | S-0162 | Точка-1 (скважина) | 0.21115 | норма | 7.22 | норма | 812 | норма | Проба соответствует
2026-03-02 | S-0163 | Точка-2 (резервуар) | 0.28496 | норма | 6.87 | норма | 646 | норма | Проба соответствует
2026-03-02 | S-0164 | Точка-1 (скважина) | 0.20614 | норма | 6.9 | норма | 813 | норма | Проба соответствует
2026-03-03 | S-0165 | Точка-1 (скважина) | 0.3147 | превышение | 6.69 | норма | 736 | норма | Проба не соответствует
2026-03-03 | S-0166 | Точка-3 (сброс) | 0.30395 | превышение | 7.83 | норма | 677 | норма | Проба не соответствует
2026-03-03 | S-0167 | Точка-1 (скважина) | 0.2434 | норма | 6.95 | норма | 722 | норма | Проба соответствует
2026-03-03 | S-0168 | Точка-3 (сброс) | 0.22417 | норма | 6.53 | норма | 697 | норма | Проба соответствует
2026-03-04 | S-0169 | Точка-2 (резервуар) | 0.16159 | норма | 7.29 | норма | 569 | норма | Проба соответствует
2026-03-04 | S-0170 | Точка-3 (сброс) | 0.40177 | превышение | 6.99 | норма | 1026 | превышение | Проба не соответствует
2026-03-04 | S-0171 | Точка-1 (скважина) | 0.16637 | норма | 6.32 | норма | 540 | норма | Проба соответствует
2026-03-04 | S-0172 | Точка-1 (скважина) | 0.16422 | норма | 8.13 | норма | 656 | норма | Проба соответствует
2026-03-05 | S-0173 | Точка-1 (скважина) | 0.10128 | норма | 6.79 | норма | 683 | норма | Проба соответствует
2026-03-05 | S-0174 | Точка-3 (сброс) | 0.40344 | превышение | 8.05 | норма | 519 | норма | Проба не соответствует
2026-03-05 | S-0175 | Точка-2 (резервуар) | 0.10689 | норма | 7.79 | норма | 552 | норма | Проба соответствует
2026-03-05 | S-0176 | Точка-2 (резервуар) | 0.056013 | норма | 7.68 | норма | 415 | норма | Проба соответствует
2026-03-06 | S-0177 | Точка-3 (сброс) | 0.23361 | норма | 8.19 | норма | 771 | норма | Проба соответствует
2026-03-06 | S-0178 | Точка-2 (резервуар) | 0.3405 | превышение | 7.07 | норма | 752 | норма | Проба не соответствует
2026-03-06 | S-0179 | Точка-1 (скважина) | 0.025797 | норма | 7.04 | норма | 809 | норма | Проба соответствует
2026-03-06 | S-0180 | Точка-1 (скважина) | 0.11239 | норма | 7.23 | норма | 508 | норма | Проба соответствует
2026-03-09 | S-0181 | Точка-1 (скважина) | -0.0020303 | норма | 7.57 | норма | 696 | норма | Проба соответствует
2026-03-09 | S-0182 | Точка-1 (скважина) | 0.096142 | норма | 6.54 | норма | 574 | норма | Проба соответствует
2026-03-09 | S-0183 | Точка-2 (резервуар) | 0.049206 | норма | 7.64 | норма | 577 | норма | Проба соответствует
2026-03-09 | S-0184 | Точка-3 (сброс) | 0.22262 | норма | 5.86 | превышение | 623 | норма | Проба не соответствует
2026-03-10 | S-0185 | Точка-2 (резервуар) | 0.20447 | норма | 7.21 | норма | 666 | норма | Проба соответствует
2026-03-10 | S-0186 | Точка-1 (скважина) | 0.23253 | норма | 6.66 | норма | 356 | норма | Проба соответствует
2026-03-10 | S-0187 | Точка-1 (скважина) | 0.095903 | норма | 7.74 | норма | 906 | норма | Проба соответствует
2026-03-10 | S-0188 | Точка-3 (сброс) | 0.063657 | норма | 7.69 | норма | 921 | норма | Проба соответствует
2026-03-11 | S-0189 | Точка-1 (скважина) | 0.15454 | норма | 6.96 | норма | 617 | норма | Проба соответствует
2026-03-11 | S-0190 | Точка-2 (резервуар) | 0.28711 | норма | 5.41 | превышение | 659 | норма | Проба не соответствует
2026-03-11 | S-0191 | Точка-1 (скважина) | 0.087543 | норма | 7.51 | норма | 700 | норма | Проба соответствует
2026-03-11 | S-0192 | Точка-3 (сброс) | 0.2698 | норма | 6.6 | норма | 764 | норма | Проба соответствует
2026-03-12 | S-0193 | Точка-3 (сброс) | 0.23456 | норма | 6.68 | норма | 585 | норма | Проба соответствует
2026-03-12 | S-0194 | Точка-1 (скважина) | 0.14618 | норма | 7.38 | норма | 580 | норма | Проба соответствует
2026-03-12 | S-0195 | Точка-3 (сброс) | 0.31088 | превышение | 7.43 | норма | 790 | норма | Проба не соответствует
2026-03-12 | S-0196 | Точка-1 (скважина) | 0.038815 | норма | 7.46 | норма | 844 | норма | Проба соответствует
2026-03-13 | S-0197 | Точка-2 (резервуар) | 0.16828 | норма | 6.91 | норма | 789 | норма | Проба соответствует
2026-03-13 | S-0198 | Точка-2 (резервуар) | 0.30491 | превышение | 6.76 | норма | 674 | норма | Проба не соответствует
2026-03-13 | S-0199 | Точка-3 (сброс) | 0.23695 | норма | 7.38 | норма | 609 | норма | Проба соответствует
2026-03-13 | S-0200 | Точка-2 (резервуар) | 0.078108 | норма | 6.35 | норма | 372 | норма | Проба соответствует
2026-03-16 | S-0201 | Точка-2 (резервуар) | 0.25582 | норма | 6.86 | норма | 545 | норма | Проба соответствует
2026-03-16 | S-0202 | Точка-2 (резервуар) | 0.38911 | превышение | 6.54 | норма | 412 | норма | Проба не соответствует
2026-03-16 | S-0203 | Точка-2 (резервуар) | 0.2821 | норма | 8.51 | норма | 795 | норма | Проба соответствует
2026-03-16 | S-0204 | Точка-2 (резервуар) | 0.37824 | превышение | 6.31 | норма | 456 | норма | Проба не соответствует
2026-03-17 | S-0205 | Точка-3 (сброс) | 0.30551 | превышение | 7.38 | норма | 653 | норма | Проба не соответствует
2026-03-17 | S-0206 | Точка-2 (резервуар) | 0.10594 | норма | 7.14 | норма | 654 | норма | Проба соответствует
2026-03-17 | S-0207 | Точка-2 (резервуар) | 0.29189 | норма | 6.66 | норма | 638 | норма | Проба соответствует
2026-03-17 | S-0208 | Точка-1 (скважина) | 0.072973 | норма | 7.89 | норма | 533 | норма | Проба соответствует
2026-03-18 | S-0209 | Точка-1 (скважина) | 0.30156 | превышение | 7.25 | норма | 497 | норма | Проба не соответствует
2026-03-18 | S-0210 | Точка-2 (резервуар) | 0.23946 | норма | 7.1 | норма | 676 | норма | Проба соответствует
2026-03-18 | S-0211 | Точка-3 (сброс) | 0.19575 | норма | 6.96 | норма | 737 | норма | Проба соответствует
2026-03-18 | S-0212 | Точка-2 (резервуар) | 0.25869 | норма | 6.56 | норма | 810 | норма | Проба соответствует
2026-03-19 | S-0213 | Точка-1 (скважина) | 0.16326 | норма | 6.97 | норма | 689 | норма | Проба соответствует
2026-03-19 | S-0214 | Точка-1 (скважина) | 0.096859 | норма | 6.94 | норма | 948 | норма | Проба соответствует
2026-03-19 | S-0215 | Точка-1 (скважина) | -0.0029858 | норма | 6.36 | норма | 598 | норма | Проба соответствует
2026-03-19 | S-0216 | Точка-1 (скважина) | 0.19969 | норма | 8.17 | норма | 739 | норма | Проба соответствует
2026-03-20 | S-0217 | Точка-2 (резервуар) | 0.12994 | норма | 7.81 | норма | 590 | норма | Проба соответствует
2026-03-20 | S-0218 | Точка-1 (скважина) | 0.0042995 | норма | 6.27 | норма | 659 | норма | Проба соответствует
2026-03-20 | S-0219 | Точка-1 (скважина) | 0.19503 | норма | 7.34 | норма | 681 | норма | Проба соответствует
2026-03-20 | S-0220 | Точка-3 (сброс) | 0.33226 | превышение | 7.84 | норма | 728 | норма | Проба не соответствует
2026-03-23 | S-0221 | Точка-2 (резервуар) | 0.21163 | норма | 6.8 | норма | 585 | норма | Проба соответствует
2026-03-23 | S-0222 | Точка-2 (резервуар) | 0.096262 | норма | 6.47 | норма | 886 | норма | Проба соответствует
2026-03-23 | S-0223 | Точка-3 (сброс) | 0.067479 | норма | 7.43 | норма | 455 | норма | Проба соответствует
2026-03-23 | S-0224 | Точка-3 (сброс) | 0.2311 | норма | 6.57 | норма | 672 | норма | Проба соответствует
2026-03-24 | S-0225 | Точка-1 (скважина) | 0.16649 | норма | 7.16 | норма | 767 | норма | Проба соответствует
2026-03-24 | S-0226 | Точка-1 (скважина) | 0.17294 | норма | 7.8 | норма | 634 | норма | Проба соответствует
2026-03-24 | S-0227 | Точка-2 (резервуар) | 0.23313 | норма | 7.34 | норма | 588 | норма | Проба соответствует
2026-03-24 | S-0228 | Точка-2 (резервуар) | 0.1143 | норма | 6.23 | норма | 579 | норма | Проба соответствует
2026-03-25 | S-0229 | Точка-2 (резервуар) | 0.21366 | норма | 6.38 | норма | 787 | норма | Проба соответствует
2026-03-25 | S-0230 | Точка-2 (резервуар) | 0.24866 | норма | 7.02 | норма | 464 | норма | Проба соответствует
2026-03-25 | S-0231 | Точка-2 (резервуар) | 0.23146 | норма | 7.61 | норма | 949 | норма | Проба соответствует
2026-03-25 | S-0232 | Точка-1 (скважина) | 0.12803 | норма | 6.38 | норма | 654 | норма | Проба соответствует
2026-03-26 | S-0233 | Точка-3 (сброс) | 0.16876 | норма | 6.82 | норма | 731 | норма | Проба соответствует
2026-03-26 | S-0234 | Точка-1 (скважина) | 0.13161 | норма | 6.31 | норма | 856 | норма | Проба соответствует
2026-03-26 | S-0235 | Точка-2 (резервуар) | 0.10617 | норма | 7.3 | норма | 616 | норма | Проба соответствует
2026-03-26 | S-0236 | Точка-1 (скважина) | 0.050997 | норма | 6.81 | норма | 601 | норма | Проба соответствует
2026-03-27 | S-0237 | Точка-1 (скважина) | 0.12134 | норма | 6.92 | норма | 436 | норма | Проба соответствует
2026-03-27 | S-0238 | Точка-1 (скважина) | 0.11012 | норма | 6.07 | норма | 759 | норма | Проба соответствует
2026-03-27 | S-0239 | Точка-2 (резервуар) | 0.19432 | норма | 7.41 | норма | 852 | норма | Проба соответствует
2026-03-27 | S-0240 | Точка-1 (скважина) | 0.1125 | норма | 6.55 | норма | 762 | норма | Проба соответствует
2026-03-30 | S-0241 | Точка-2 (резервуар) | 0.20196 | норма | 8 | норма | 862 | норма | Проба соответствует
2026-03-30 | S-0242 | Точка-2 (резервуар) | 0.012899 | норма | 6.51 | норма | 685 | норма | Проба соответствует
2026-03-30 | S-0243 | Точка-1 (скважина) | 0.085274 | норма | 8.72 | норма | 522 | норма | Проба соответствует
2026-03-30 | S-0244 | Точка-3 (сброс) | 0.26514 | норма | 7.33 | норма | 972 | норма | Проба соответствует
2026-03-31 | S-0245 | Точка-3 (сброс) | 0.15801 | норма | 6.44 | норма | 652 | норма | Проба соответствует
2026-03-31 | S-0246 | Точка-2 (резервуар) | 0.23146 | норма | 6.61 | норма | 928 | норма | Проба соответствует
2026-03-31 | S-0247 | Точка-2 (резервуар) | 0.15108 | норма | 7.1 | норма | 852 | норма | Проба соответствует
2026-03-31 | S-0248 | Точка-3 (сброс) | 0.24209 | норма | 7.64 | норма | 668 | норма | Проба соответствует
2026-04-01 | S-0249 | Точка-3 (сброс) | 0.2692 | норма | 7.42 | норма | 756 | норма | Проба соответствует
2026-04-01 | S-0250 | Точка-3 (сброс) | 0.091962 | норма | 6.97 | норма | 563 | норма | Проба соответствует
2026-04-01 | S-0251 | Точка-2 (резервуар) | 0.26227 | норма | 8.32 | норма | 526 | норма | Проба соответствует
2026-04-01 | S-0252 | Точка-1 (скважина) | 0.16314 | норма | 7.1 | норма | 543 | норма | Проба соответствует
2026-04-02 | S-0253 | Точка-3 (сброс) | 0.28974 | норма | 6.83 | норма | 626 | норма | Проба соответствует
2026-04-02 | S-0254 | Точка-3 (сброс) | 0.31339 | превышение | 7.38 | норма | 656 | норма | Проба не соответствует
2026-04-02 | S-0255 | Точка-3 (сброс) | 0.20733 | норма | 6.96 | норма | 522 | норма | Проба соответствует
2026-04-02 | S-0256 | Точка-2 (резервуар) | 0.10068 | норма | 6.78 | норма | 682 | норма | Проба соответствует
2026-04-03 | S-0257 | Точка-2 (резервуар) | 0.059955 | норма | 7.43 | норма | 520 | норма | Проба соответствует
2026-04-03 | S-0258 | Точка-2 (резервуар) | 0.2102 | норма | 7.53 | норма | 615 | норма | Проба соответствует
2026-04-03 | S-0259 | Точка-1 (скважина) | 0.17234 | норма | 6.82 | норма | 494 | норма | Проба соответствует
2026-04-03 | S-0260 | Точка-1 (скважина) | 0.21617 | норма | 6.85 | норма | 512 | норма | Проба соответствует
2026-04-06 | S-0261 | Точка-1 (скважина) | 0.18177 | норма | 6.38 | норма | 537 | норма | Проба соответствует
2026-04-06 | S-0262 | Точка-1 (скважина) | 0.13782 | норма | 7.06 | норма | 690 | норма | Проба соответствует
2026-04-06 | S-0263 | Точка-1 (скважина) | 0.10044 | норма | 7.8 | норма | 550 | норма | Проба соответствует
2026-04-06 | S-0264 | Точка-2 (резервуар) | 0.17174 | норма | 7.3 | норма | 751 | норма | Проба соответствует
2026-04-07 | S-0265 | Точка-2 (резервуар) | 0.063538 | норма | 6.7 | норма | 472 | норма | Проба соответствует
2026-04-07 | S-0266 | Точка-1 (скважина) | 0.092918 | норма | 7.56 | норма | 683 | норма | Проба соответствует
2026-04-07 | S-0267 | Точка-1 (скважина) | 0.17521 | норма | 7.26 | норма | 617 | норма | Проба соответствует
2026-04-07 | S-0268 | Точка-1 (скважина) | 0.11979 | норма | 7.13 | норма | 683 | норма | Проба соответствует
2026-04-08 | S-0269 | Точка-2 (резервуар) | 0.10199 | норма | 7.4 | норма | 679 | норма | Проба соответствует
2026-04-08 | S-0270 | Точка-3 (сброс) | 0.25093 | норма | 7.4 | норма | 992 | норма | Проба соответствует
2026-04-08 | S-0271 | Точка-1 (скважина) | 0.25331 | норма | 7.7 | норма | 744 | норма | Проба соответствует
2026-04-08 | S-0272 | Точка-2 (резервуар) | 0.35029 | превышение | 7.36 | норма | 536 | норма | Проба не соответствует
2026-04-09 | S-0273 | Точка-3 (сброс) | 0.22166 | норма | 5.95 | превышение | 838 | норма | Проба не соответствует
2026-04-09 | S-0274 | Точка-1 (скважина) | 0.026872 | норма | 7.34 | норма | 640 | норма | Проба соответствует
2026-04-09 | S-0275 | Точка-1 (скважина) | 0.1506 | норма | 7.44 | норма | 198 | норма | Проба соответствует
2026-04-09 | S-0276 | Точка-2 (резервуар) | 0.13352 | норма | 6.21 | норма | 704 | норма | Проба соответствует
2026-04-10 | S-0277 | Точка-3 (сброс) | 0.31649 | превышение | 7.1 | норма | 652 | норма | Проба не соответствует
2026-04-10 | S-0278 | Точка-2 (резервуар) | 0.14738 | норма | 7.42 | норма | 686 | норма | Проба соответствует
2026-04-10 | S-0279 | Точка-1 (скважина) | 0.077869 | норма | 7.1 | норма | 862 | норма | Проба соответствует
2026-04-10 | S-0280 | Точка-1 (скважина) | 0.14403 | норма | 7.76 | норма | 615 | норма | Проба соответствует
2026-04-13 | S-0281 | Точка-2 (резервуар) | 0.14487 | норма | 6.51 | норма | 531 | норма | Проба соответствует
2026-04-13 | S-0282 | Точка-3 (сброс) | 0.23206 | норма | 7.26 | норма | 789 | норма | Проба соответствует
2026-04-13 | S-0283 | Точка-2 (резервуар) | 0.086707 | норма | 7.66 | норма | 898 | норма | Проба соответствует
2026-04-13 | S-0284 | Точка-1 (скважина) | 0.15096 | норма | 6.43 | норма | 518 | норма | Проба соответствует
2026-04-14 | S-0285 | Точка-1 (скважина) | 0.22011 | норма | 7.53 | норма | 529 | норма | Проба соответствует
2026-04-14 | S-0286 | Точка-2 (резервуар) | 0.15598 | норма | 7.33 | норма | 302 | норма | Проба соответствует
2026-04-14 | S-0287 | Точка-2 (резервуар) | 0.19432 | норма | 6.7 | норма | 359 | норма | Проба соответствует
2026-04-14 | S-0288 | Точка-2 (резервуар) | 0.17485 | норма | 7.2 | норма | 714 | норма | Проба соответствует
2026-04-15 | S-0289 | Точка-3 (сброс) | 0.31996 | превышение | 7.49 | норма | 822 | норма | Проба не соответствует
2026-04-15 | S-0290 | Точка-1 (скважина) | 0.2569 | норма | 7.54 | норма | 712 | норма | Проба соответствует
2026-04-15 | S-0291 | Точка-2 (резервуар) | 0.18297 | норма | 6.54 | норма | 616 | норма | Проба соответствует
2026-04-15 | S-0292 | Точка-1 (скважина) | 0.3061 | превышение | 7.09 | норма | 562 | норма | Проба не соответствует
2026-04-16 | S-0293 | Точка-2 (резервуар) | 0.27911 | норма | 7.39 | норма | 760 | норма | Проба соответствует
2026-04-16 | S-0294 | Точка-1 (скважина) | 0.12457 | норма | 7.37 | норма | 209 | норма | Проба соответствует
2026-04-16 | S-0295 | Точка-2 (резервуар) | 0.23731 | норма | 6.49 | норма | 494 | норма | Проба соответствует
2026-04-16 | S-0296 | Точка-2 (резервуар) | 0.19145 | норма | 6.92 | норма | 423 | норма | Проба соответствует
2026-04-17 | S-0297 | Точка-2 (резервуар) | -0.013496 | норма | 6.4 | норма | 466 | норма | Проба соответствует
2026-04-17 | S-0298 | Точка-1 (скважина) | 0.068195 | норма | 7.3 | норма | 555 | норма | Проба соответствует
2026-04-17 | S-0299 | Точка-1 (скважина) | 0.17736 | норма | 7.38 | норма | 1006 | превышение | Проба не соответствует
2026-04-17 | S-0300 | Точка-1 (скважина) | 0.0017915 | норма | 7.91 | норма | 654 | норма | Проба соответствует
2026-04-20 | S-0301 | Точка-3 (сброс) | 0.2735 | норма | 7.21 | норма | 661 | норма | Проба соответствует
2026-04-20 | S-0302 | Точка-1 (скважина) | 0.044309 | норма | 6.09 | норма | 365 | норма | Проба соответствует
2026-04-20 | S-0303 | Точка-1 (скважина) | 0.061149 | норма | 6.78 | норма | 1045 | превышение | Проба не соответствует
2026-04-20 | S-0304 | Точка-1 (скважина) | 0.036188 | норма | 7.37 | норма | 476 | норма | Проба соответствует
2026-04-21 | S-0305 | Точка-3 (сброс) | 0.36737 | превышение | 6.53 | норма | 623 | норма | Проба не соответствует
2026-04-21 | S-0306 | Точка-1 (скважина) | 0.12899 | норма | 7.39 | норма | 480 | норма | Проба соответствует
2026-04-21 | S-0307 | Точка-2 (резервуар) | 0.20674 | норма | 7.09 | норма | 776 | норма | Проба соответствует
2026-04-21 | S-0308 | Точка-2 (резервуар) | 0.091485 | норма | 6.35 | норма | 557 | норма | Проба соответствует
2026-04-22 | S-0309 | Точка-1 (скважина) | 0.18166 | норма | 7.42 | норма | 882 | норма | Проба соответствует
2026-04-22 | S-0310 | Точка-1 (скважина) | 0.023289 | норма | 8.16 | норма | 654 | норма | Проба соответствует
2026-04-22 | S-0311 | Точка-1 (скважина) | 0.03989 | норма | 7.66 | норма | 446 | норма | Проба соответствует
2026-04-22 | S-0312 | Точка-2 (резервуар) | 0.33381 | превышение | 7.02 | норма | 805 | норма | Проба не соответствует
2026-04-23 | S-0313 | Точка-2 (резервуар) | 0.17425 | норма | 7.57 | норма | 984 | норма | Проба соответствует
2026-04-23 | S-0314 | Точка-1 (скважина) | 0.1549 | норма | 6.5 | норма | 561 | норма | Проба соответствует
2026-04-23 | S-0315 | Точка-3 (сброс) | 0.311 | превышение | 7.65 | норма | 892 | норма | Проба не соответствует
2026-04-23 | S-0316 | Точка-3 (сброс) | 0.36044 | превышение | 7.15 | норма | 529 | норма | Проба не соответствует
2026-04-24 | S-0317 | Точка-1 (скважина) | 0.15084 | норма | 7.14 | норма | 636 | норма | Проба соответствует
2026-04-24 | S-0318 | Точка-3 (сброс) | 0.22143 | норма | 6.75 | норма | 526 | норма | Проба соответствует
2026-04-24 | S-0319 | Точка-3 (сброс) | 0.15371 | норма | 6.85 | норма | 617 | норма | Проба соответствует
2026-04-24 | S-0320 | Точка-1 (скважина) | 0.050997 | норма | 6.73 | норма | 804 | норма | Проба соответствует
2026-04-27 | S-0321 | Точка-1 (скважина) | 0.18822 | норма | 7.12 | норма | 751 | норма | Проба соответствует
2026-04-27 | S-0322 | Точка-1 (скважина) | 0.0799 | норма | 6.88 | норма | 914 | норма | Проба соответствует
2026-04-27 | S-0323 | Точка-1 (скважина) | -0.0026275 | норма | 6.97 | норма | 825 | норма | Проба соответствует
2026-04-27 | S-0324 | Точка-2 (резервуар) | 0.41491 | превышение | 6.14 | норма | 707 | норма | Проба не соответствует
2026-04-28 | S-0325 | Точка-2 (резервуар) | 0.12266 | норма | 7.84 | норма | 818 | норма | Проба соответствует
2026-04-28 | S-0326 | Точка-1 (скважина) | 0.22573 | норма | 7.03 | норма | 693 | норма | Проба соответствует
2026-04-28 | S-0327 | Точка-1 (скважина) | 0.18607 | норма | 7.97 | норма | 717 | норма | Проба соответствует
2026-04-28 | S-0328 | Точка-1 (скважина) | 0.050161 | норма | 7.45 | норма | 377 | норма | Проба соответствует
2026-04-29 | S-0329 | Точка-1 (скважина) | 0.091007 | норма | 7.23 | норма | 579 | норма | Проба соответствует
2026-04-29 | S-0330 | Точка-1 (скважина) | 0.018154 | норма | 7.25 | норма | 738 | норма | Проба соответствует
2026-04-29 | S-0331 | Точка-1 (скважина) | 0.252 | норма | 7.12 | норма | 649 | норма | Проба соответствует
2026-04-29 | S-0332 | Точка-2 (резервуар) | 0.13364 | норма | 6.85 | норма | 552 | норма | Проба соответствует
2026-04-30 | S-0333 | Точка-1 (скважина) | 0.18285 | норма | 7.54 | норма | 618 | норма | Проба соответствует
2026-04-30 | S-0334 | Точка-1 (скважина) | 0.067121 | норма | 6.67 | норма | 731 | норма | Проба соответствует
2026-04-30 | S-0335 | Точка-1 (скважина) | 0.16135 | норма | 7.15 | норма | 927 | норма | Проба соответствует
2026-04-30 | S-0336 | Точка-1 (скважина) | 0.22477 | норма | 6.96 | норма | 797 | норма | Проба соответствует
2026-05-01 | S-0337 | Точка-3 (сброс) | 0.23456 | норма | 8.08 | норма | 664 | норма | Проба соответствует
2026-05-01 | S-0338 | Точка-1 (скважина) | 0.20411 | норма | 6.84 | норма | 800 | норма | Проба соответствует
2026-05-01 | S-0339 | Точка-3 (сброс) | 0.18906 | норма | 6.85 | норма | 719 | норма | Проба соответствует
2026-05-01 | S-0340 | Точка-2 (резервуар) | 0.16923 | норма | 6.44 | норма | 809 | норма | Проба соответствует
2026-05-04 | S-0341 | Точка-2 (резервуар) | 0.064732 | норма | 7.77 | норма | 513 | норма | Проба соответствует
2026-05-04 | S-0342 | Точка-1 (скважина) | 0.052669 | норма | 6.66 | норма | 623 | норма | Проба соответствует
2026-05-04 | S-0343 | Точка-2 (резервуар) | 0.24878 | норма | 6.18 | норма | 452 | норма | Проба соответствует
2026-05-04 | S-0344 | Точка-2 (резервуар) | 0.21295 | норма | 7.26 | норма | 873 | норма | Проба соответствует
2026-05-05 | S-0345 | Точка-2 (резервуар) | 0.24257 | норма | 7.04 | норма | 920 | норма | Проба соответствует
2026-05-05 | S-0346 | Точка-1 (скважина) | 0.089932 | норма | 7.75 | норма | 918 | норма | Проба соответствует
2026-05-05 | S-0347 | Точка-1 (скважина) | 0.13508 | норма | 7.07 | норма | 534 | норма | Проба соответствует
2026-05-05 | S-0348 | Точка-2 (резервуар) | 0.040487 | норма | 6.63 | норма | 951 | норма | Проба соответствует
2026-05-06 | S-0349 | Точка-3 (сброс) | 0.33345 | превышение | 7.24 | норма | 522 | норма | Проба не соответствует
2026-05-06 | S-0350 | Точка-1 (скважина) | 0.055775 | норма | 8.05 | норма | 449 | норма | Проба соответствует
2026-05-06 | S-0351 | Точка-3 (сброс) | 0.33656 | превышение | 7.52 | норма | 551 | норма | Проба не соответствует
2026-05-06 | S-0352 | Точка-1 (скважина) | 0.091962 | норма | 6.38 | норма | 589 | норма | Проба соответствует
2026-05-07 | S-0353 | Точка-1 (скважина) | 0.013376 | норма | 7.58 | норма | 677 | норма | Проба соответствует
2026-05-07 | S-0354 | Точка-1 (скважина) | -0.0075242 | норма | 7.46 | норма | 556 | норма | Проба соответствует
2026-05-07 | S-0355 | Точка-2 (резервуар) | 0.12552 | норма | 6.86 | норма | 799 | норма | Проба соответствует
2026-05-07 | S-0356 | Точка-1 (скважина) | 0.25439 | норма | 6.99 | норма | 150 | норма | Проба соответствует
2026-05-08 | S-0357 | Точка-1 (скважина) | 0.1973 | норма | 7.35 | норма | 669 | норма | Проба соответствует
2026-05-08 | S-0358 | Точка-2 (резервуар) | 0.07357 | норма | 7.53 | норма | 740 | норма | Проба соответствует
2026-05-08 | S-0359 | Точка-1 (скважина) | 0.19085 | норма | 8.21 | норма | 850 | норма | Проба соответствует
2026-05-08 | S-0360 | Точка-1 (скважина) | 0.32927 | превышение | 7.48 | норма | 353 | норма | Проба не соответствует
2026-05-11 | S-0361 | Точка-2 (резервуар) | 0.17903 | норма | 7.88 | норма | 739 | норма | Проба соответствует
2026-05-11 | S-0362 | Точка-1 (скважина) | 0.064732 | норма | 6.48 | норма | 763 | норма | Проба соответствует
2026-05-11 | S-0363 | Точка-3 (сброс) | 0.42673 | превышение | 6.85 | норма | 626 | норма | Проба не соответствует
2026-05-11 | S-0364 | Точка-3 (сброс) | 0.39496 | превышение | 7.56 | норма | 783 | норма | Проба не соответствует
2026-05-12 | S-0365 | Точка-3 (сброс) | 0.33572 | превышение | 7.47 | норма | 714 | норма | Проба не соответствует
2026-05-12 | S-0366 | Точка-2 (резервуар) | 0.17353 | норма | 6.02 | норма | 666 | норма | Проба соответствует
2026-05-12 | S-0367 | Точка-2 (резервуар) | 0.20626 | норма | 7.6 | норма | 621 | норма | Проба соответствует
2026-05-12 | S-0368 | Точка-1 (скважина) | 0.0019109 | норма | 6.05 | норма | 600 | норма | Проба соответствует
2026-05-13 | S-0369 | Точка-1 (скважина) | 0.16517 | норма | 7.43 | норма | 506 | норма | Проба соответствует
2026-05-13 | S-0370 | Точка-3 (сброс) | 0.28365 | норма | 6.3 | норма | 784 | норма | Проба соответствует
2026-05-13 | S-0371 | Точка-2 (резервуар) | 0.22931 | норма | 7.33 | норма | 472 | норма | Проба соответствует
2026-05-13 | S-0372 | Точка-2 (резервуар) | 0.17616 | норма | 8.02 | норма | 266 | норма | Проба соответствует
2026-05-14 | S-0373 | Точка-2 (резервуар) | 0.23385 | норма | 6.65 | норма | 778 | норма | Проба соответствует
2026-05-14 | S-0374 | Точка-3 (сброс) | 0.24042 | норма | 6.94 | норма | 659 | норма | Проба соответствует
2026-05-14 | S-0375 | Точка-2 (резервуар) | 0.1973 | норма | 7.73 | норма | 829 | норма | Проба соответствует
2026-05-14 | S-0376 | Точка-2 (резервуар) | 0.12134 | норма | 6.09 | норма | 739 | норма | Проба соответствует

## Дашборд
Дашборд контроля качества проб (помесячно)
Месяц | Всего проб | Доля соответствия, % | Превышений Fe | Превышений pH | Превышений ЭП
2026-01 | 80 | 87.5 | 7 | 3 | 0
2026-02 | 80 | 83.8 | 11 | 2 | 0
2026-03 | 88 | 84.1 | 12 | 2 | 1
2026-04 | 88 | 85.2 | 10 | 1 | 2
2026-05 | 40 | 85 | 6 | 0 | 0
Все значения в таблице — формулы (COUNTIF/COUNTIFS), автоматически пересчитываются при добавлении новых проб на листе «Данные_ввод».